## ДВС-02
| Общество с ограниченной ответственностью «Стандарт-12» | [8 empty] | Результаты поверки
| 127287, Москва, ул. Хуторская 2-я, д. 38А | [8 empty] | 1. Опробование |  |  | Соответствует п.8.4. МП 254-0193-2023
| Адрес осуществления деятельности: 127287, Москва, ул. Хуторская 2-я, д. 38А, стр.3 | [8 empty] | 2. Проверка ПО: |  |  | Соответствует п.9.2. МП 254-0193-2023
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.314498
3. Определение метрологических характеристик:
Протокол поверки № |  |  |  |  | от | 2024-02-12
1. Проверка диапазона измерений
Вид поверки
| Наименование, тип (модификация) СИ |  |  | Датчик скорости ветра, ДВС-03, ДВС-03-01 | [6 empty] | Соответствует п.10.1.6./п.10.2.5 МП 254-0193-2023
| Регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений |  |  | 89970-23 | [7 empty] | Заданое значение, м/с | Показание эталона, м/с | Скорость ветра, м/с | Погрешность датчика при зад. скорости, м/с | Допускаемая абсолютная погрешность измерений скорости воздушного потока, м/с
| Изготовитель |  |  | АО «Минимакс-94»
| Заводской, инвентарный номер; год выпуска |  |  | 0098240001 |  |  | ; | 2024
Принадлежит
| Наименование документа, на основании которого выполнена поверка |  |  | МП 254-0193-2023 "ГСИ. Датчики скорости ветра ДВС-03. Методика поверки" | [7 empty] | 0.7 | 0.68 | 0
[12 empty] | 2.5 | 2.49 | 2.47
[12 empty] | 4.8 | 4.82 | 3.56
| Метрологические характеристики |  |  | 0,7…30 м/с; ПГ: до 5 м/с - ±0,5м/с; св 5 м/с - ±(0,4+0,035*V) м/с | [7 empty] | 10 | 10.06 | 9.68
[12 empty] | 20 | 19.96 | 19.91
| Условия поверки | [10 empty] | 30 | 29.54 | 24.94
| Наименование параметра |  | Действительное значение |  |  | Допускаемое значение
| Температура окружающего воздуха, °С |  | 22 |  |  | +15…+25
| Влажность окружающего воздуха, % |  | 80 |  |  | 30 … 80
| Атмосферное давление, кПа |  | 101 |  |  | 84 … 106 | [6 empty] | Допускаемая абсолютная погрешность измерений скорости воздушного потока, м/с
| Применяемые эталоны, средства поверки, вспомогательное оборудование | [11 empty] | от 0,7 до 5 м/с: ±0,5м/с; св 5 до 30 м/с: ±(0,4+0,035*V), где V - измеренное значение скорости воздушного потока, м/с
| Наименование эталона, СИ/шифр эталона | Тип | Заводской номер |  | Погрешность/разряд/класс точности |  | Свидетельство о поверке (аттестации), срок действия
| Установка аэродинамическая | А-02з | 0170501 |  | 1 разряд |  | С-В/24-11-2023 /297391919 до 23.11.2024 |  |  | Вывод: | Соответствует п.10.1.6./п.10.2.5 МП 254-0193-2023
Заключение по результатам поверки:
[10 empty] | Датчик скорости ветра, ДВС-03, ДВС-03-01 |  |  |  |  | заводской № |  | 0098240001
| Комплекс поверочный портативный | КПП-4М | 003/21 |  | рабочий эталон; ±0,003^го*, * го - показания значения частоты вращения вала, об/мин |  | С-В/22-12-2021/119647198 21.12.2024г.
Признан пригодным к применению в сфере государственного регулирования.
| Источник питания постоянного тока | GPS-73030DD | GES833878 |  | ПГ ±(0,005∙Uвых+2е.м.р.), ПГ ±(0,005∙I+2е.м.р.) |  | С-МА/20-06-2023/255355700до 19.06.2024
[10 empty] | Поверитель: |  |  |  | Петличенко П.С. |  |  | Дата | 07.10.2024
| Термогигрометр | ИВА-6А-Д | 18436 |  | ПГ ±0,3°C, ПГ ±2 %, ПГ ±2,5 гПа |  | №С-МА/03-05- 2023/243370713 до 02.05.2024 №С-МА/20-04- 2023/240284785 до 19.04.2024 |  |  |  |  | подпись |  | ФИО
[9 empty] | Протокол поверки № | [6 empty] | от | 2024-02-12

## Poveriteli (hidden)
1 | Петличенко П.С. | Петличенко Павел Сергеевич
2 | Глухов А.А. | Глухов Александр Анатольевич